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Znak sprawy: PWiK/26/JRP/2026                                                                                                                                      KOREKTA   Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
KARTA ZGODNOŚCI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Z OPZ
Załącznik techniczny do postępowania na dostawę i montaż systemów pomiarowych w Bolesławcu
	Lp.
	Parametr / Cecha wymagana (zgodnie z OPZ)
	Wymaganie minimalne Zamawiającego
	Parametr oferowany przez Wykonawcę
(Wpisać konkretną wartość/cechę)
	Spełnia / Nie spełnia
(S / NS)
	Uwagi / Dokument referencyjny
(strona w katalogu/DTR)

	1.
	OGÓLNE I HYDRAULICZNE
	
	
	
	

	1.1
	Zastosowanie urządzeń
	Ciągły pomiar przepływu ścieków surowych i przemysłowych w kanałach otwartych oraz zamkniętych o pełnym i niepełnym wypełnieniu
	
	
	

	1.2
	Dostosowanie do geometrii miejsc montażu
	Zestaw 3 kompletnych systemów:
• 1 szt. dla kanału DN1600 mm (kolektor przemysłowy)
• 2 szt. dla kanałów DN1000 mm (za piaskownikami)
	
	
	

	1.3
	Stan fabryczny
	Fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, niedopuszczalne urządzenia eksperymentalne
	
	
	

	2.
	PRZETWORNIK PRZEPŁYWOMIERZA
	
	
	
	

	2.1
	Metoda pomiaru prędkości
	Ultradźwiękowa: korelacja krzyżowa (z cyfrowym rozpoznawaniem wzoru echa) lub równoważna
Jeśli równoważna to opisać w uwagach
	
	
	

	2.2
	Zasilanie przetwornika
	Przystosowane do zasilania z instalacji elektrycznej o napięciu 100–240 V AC
	
	
	V / Hz

	2.3
	Sposób montażu
	Przystosowany do montażu/adaptacji w istniejącej szafie elektrycznej Zamawiającego
Montaż zewnętrzny
	
	
	

	2.4
	Protokoły komunikacyjne
	Modbus TCP/IP lub Modbus RTU (zgodnie z infrastrukturą nadrzędną)
	
	
	

	2.5
	Wejścia / Wyjścia
	Konfiguracja analogowa i cyfrowa zapewniająca realizację wymaganych funkcji pomiarowych, sygnalizacyjnych i sterujących
	
	
	Typ i liczba:

	2.6
	Obsługa wielu czujników
	Obsługa co najmniej takiej liczby czujników, jaka jest niezbędna do uzyskania dokładności w profilach DN1600 i DN2000
	
	
	Maks. liczba czujników:

	2.7
	Archiwizacja danych
	Rejestracja, archiwizacja oraz możliwość odczytu i eksportu danych na zewnętrzny nośnik/system informatyczny
	
	
	

	2.8
	Interfejs użytkownika
	Panel do konfiguracji parametrów, odczytu danych bieżących, prezentacji stanu urządzenia i podstawowej diagnostyki
	
	
	

	2.9
	Konfiguracja geometrii
	Obsługa konfiguracji geometrii profili standardowych oraz profili niestandardowych (indywidualnych)
	
	
	

	2.10
	Praca przy niskich napełnieniach
	Automatyczne przeliczanie prędkości i przepływów w niskich niepełnieniach (pełna automatyzacja po przekroczeniu wartości granicznej)
	
	
	

	2.11
	Diagnostyka systemu
	Diagnostyka stanu czujników, sygnalizowanie nieprawidłowości, sygnalizator stanu czujników prędkości, kontrola toru pomiarowego
	
	
	

	3.
	CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	3.1
	Konfiguracja czujników
	Zintegrowane lub oddzielne czujniki prędkości i poziomu dostosowane do ścieków bardzo zanieczyszczonych i agresywnych
	
	
	Typ czujnika:

	3.2
	Stopień ochrony obudowy
	Minimum IP68
	
	
	IP

	3.3
	Certyfikat antywybuchowy
	Dopuszczone do pracy w strefach wybuchowych – potwierdzone w dokumentacji technicznej urządzenia lub certyfikatem
	
	
	Klasa:

	3.4
	Odporność chemiczna
	Obudowa i dławice kablowe odporne na korozję; chemicznie odporne uszczelnienia niewchodzące w reakcję ze ściekami
	
	
	Materiał obudowy/uszczelek:

	3.5
	Sposób montażu czujników
	Przystosowanie do montażu na dnie kanału, na elemencie podwyższającym lub w inny sposób zapewniający stabilność i poprawność pomiaru
	
	
	

	3.6
	Trwałość elementów montażowych
	Elementy montażowe i przewody odporne na oddziaływanie środowiska ściekowego i dostosowane do warunków eksploatacji
	
	
	Materiał elementów montażowych:

	3.7
	Zewnętrzny czujnik poziomu
	W przypadku zastosowania: pełna kompatybilność z systemem pomiarowym i parametry odpowiednie do miejsca montażu
	
	
	Dotyczy / Nie dotyczy Typ:

	4.
	DOKŁADNOŚĆ POMIAROWA (Deklaracje Wykonawcy)
	
	
	
	

	4.1
	Deklarowany Zakres pomiarowy prędkości i poziomu
	Dostosowany do geometrii kanałów (DN1600 i DN1000) oraz projektowanych warunków pracy
	
	
	Prędkość: ........ m/s
Poziom: ........ m

	4.2
	Deklarowana Dokładność pomiaru prędkości
	Preferowana dokładność pomiaru prędkości strugi minimum ±1% do ±2% wartości mierzonej (Wykonawca musi określić deklarowaną dokładność z podaniem warunków i sposobu jej określenia)
	
	
	± ........ %

	4.3
	Deklarowana Dokładność pomiaru napełnienia
	Preferowana dokładność pomiaru napełnienia musi wynosić minimum ±0,2% zakresu pomiarowego (lub ±2 mm) (Wykonawca musi określić deklarowaną dokładność z podaniem warunków i sposobu jej określenia)
	
	
	± ........ % / mm

	4.4
	Deklarowana Dokładność pomiaru przepływu
	Preferowana nie gorsza niż ±5% wartości mierzonej dla natężenia przepływu w całym zakresie pomiarowym (Wykonawca musi określić deklarowaną dokładność z podaniem warunków i sposobu jej określenia
	
	
	± ........ %

	4.5
	Charakterystyka dokładności
	Preferowany wielopunktowy pomiar profilu prędkości (np. metodą impulsową Pulse Doppler lub wielościeżkową czasu przejścia fali lub równoważne), zapewniający prawidłowe uśrednianie prędkości przy zmiennych stanach napełnienia (Wykonawca zobowiązany przedstawić wpływ poziomu cieczy, prędkości oraz warunków hydraulicznych na błąd pomiarowy)
	
	
	Załączyć opis / wykres błędu



…………………………………………………
Podpis Wykonawcy
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